内镜维保项目需求

仪征市人民医院内镜中心现有内镜20条，详见下表：

| 仪征市人民医院内镜清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 机身号 |
| 1 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2826563 |
| 2 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2826538 |
| 3 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2826548 |
| 4 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2134778 |
| 5 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2134788 |
| 6 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H170 | 2134803 |
| 7 | 肠镜 | 奥林巴斯CF-H170I | 2124041 |
| 8 | 肠镜 | 奥林巴斯CF-H170I | 2721658 |
| 9 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H260 | 2969754 |
| 10 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H260 | 2769153 |
| 11 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-XP260 | 2123645 |
| 12 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-Q260J | 2927138 |
| 13 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-Q260J | 2725996 |
| 14 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H260Z | 2735086 |
| 15 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-H290 | 2748002 |
| 16 | 肠镜 | 奥林巴斯CF-H290I | 2944820 |
| 17 | 胃镜 | 奥林巴斯TJF-260V | 2824046 |
| 18 | 胃镜 | 奥林巴斯GIF-XQ260 | 2135304 |
| 19 | 肠镜 | 奥林巴斯CF-V70I | 2312516 |
| 20 | 支气管镜 | 奥林巴斯BF-1TQ290 | 2921576 |

1、需对上述20根内镜提供全保维修服务。

2、承保方需在内镜维修期间提供合适的备用镜。

3、单根内镜单次维修需在15个工作日内完成，修还时需提供本次具体的维修工单（工单格式和内容需和未买保时单次维修时提供给院方的一致）。

4、关于保内的内镜维修质量：必须与未买保单次维修质量等同，由科室使用人员界定，如发现保修期间维修后内镜维修效果欠佳，承保方需继续维修，维修总次数不得超过3次，总时长不得超过25日，否则视情况对承保方罚款1000-5000元。

5、同一故障在1个月内如若再次发生，视保方维修不当，需保方罚款1000-5000元，半年内出现3次维修不当，院方即可解除本合同且无需支付后半年维修费用。

6、每个维保周期承保方至少提供1次清单内所含设备的使用、清洗和维护保养工作的院内现场培训，并出具培训记录。

7、承保方需在保修结束后15日内将本维保周期内清单内所有内镜的维修保养情况汇总成册提供给院方，作为支付尾款的凭证。如未能提供合格的维修保养汇总，院方可拒绝支付尾款。

医保监管系统项目需求

医保审核知识库管理

支持审核规则知识库建立、修改、查询、维护等功能。基于医保局飞行检查工作方案动态更新飞检规则库，展示飞检规则内容、飞检规则来源等信息，重点关注。支持医保目录库的查询检索等。

- 事前（诊间）提醒

在医生（护士）下医嘱时，如果违反医保、物价政策规定：超适应症用药、超限制范围用药，超物价限定，重复收费等规则时，系统会把违规情况及时推送给HIS系统，由HIS系统根据不同违规限制方式进行不同方式的限制，以弹窗形式提醒医生，展示违规原因，让医生直观的了解所下医嘱的违规情况，并根据实际情况选择继续使用、放弃使用或者自费使用。

- 事中（在院患者）监控

患者住院期间，对医生每日执行医嘱的费用进行跟踪监控，对监控出来的不合理费用，医保科管理人员及医生本人登录到本系统可以查看存在问题的病历及问题原因。对在院患者的费用筛查是对“诊间提醒”的补充，诊间提醒时，医生如果不遵从，那么通过在院筛查可以对把违规费用选出来，由医保等政策管理部门进行审核，及时发现问题并跟踪解决问题。

- 出院审核

患者出院结算前，针对患者本次住院治疗的所有费用做一次全方位的筛查，对于不符合条件医保限制条件的，能按自费项目上传到医保。

- 事后筛查

针对历史出院结算患者进行规则的疑点筛查分析，筛查出来的疑点可以通过本模块进行查看，一般用于医保检查前的自检工作。

- 自动比对最新的药品、耗材、项目的编码、价格、限制条件。

- 能对省医保监管平台自动抓取数据，并上传。

- 智能监管专题分析

1、多维度疑点分析

（1）出院疑点分析

针对患者出院时系统筛选的疑点，系统会根据不同疑点类型对疑点的数量，金额进行统计分析，可以直观了解重点违规问题的排名情况。

（2）历史疑点分析

随着医保基金监管力度的逐渐加大，医保局及相关机构会频繁的对医院的医保患者费用进行检查，针对此种情况，系统可以针对历史的费用情况进行疑点分析，通过分析可以了解本院的疑点排名，及每个疑点的具体项目排名，也可以精确到某一次病历。

2、统计分析

（1）全年费用分析：分析全年各月，不同医保体系，不同统筹区，不同科室的总费用，统筹，均次统筹，均次药费，均次住院床日等医保监控指标。

（2）医保体系费用分析：分析不同医保体系下总人次，药占比，材料占比，检查占比，化验占比，手术占比等医保指标。

（3）医生费用分析：分析不同科室，不同医生发生费用的统计，包括总人次，总费用，总统筹，人均统筹等医保指标。

（4）药品费用分析：分析各药品使用排名，各科室使用情况。

（5）项目耗材使用分析：分析各诊疗项目、耗材使用排名，各科室使用情况。

（6）疾病费用分析：分析各疾病的费用排名，人次排名，各科室发生情况。

（7）按季度形成分析报告。

双能X线骨密度检查仪技术参数

第一部分：骨密度主机和扫描系统

1、X线源

1.1、双能X线发生方式：

1.1.1、稳恒电压。

1.1.2、球管最大kV≥100kV。

1.1.3、K缘过滤技术,同时产生高低双能X线。

1.2、扫描线束：窄角扇形,且扇形开角≤5°。

1.3、自动智能扫描。

1.3.1、无需预扫描，配置激光定位系统。

1.3.2、在扫描采集中自动实时确定（无需人工手动干预确定）扫描中心和調节靶区扫描路径，缩小扫描范围，减少患者辐射剂量，提高工作效率。

2、探测器系统

2.1、直接数字化探测器,探测器材质CdTe。

2.2、直接能量转换技术,直接将X线转换为数字信号，无需X线→可见光倍增→数字信号二次转换。

2.3、探测器通道数量：≥64个，双层错层排列。

3、扫描

3.1、适用于全身的扫描床：

3.1.1、长度：≥280cm。 3.1.2、宽度：≥130cm。

3.1.3、病人最大承重:≥200kg。

3.2、最大有效扫描视野：

3.2.1、长度：≥195cm。

3.2.2、宽度：≥60cm。

3.3、具备快扫模式，股骨扫描时间：≤10秒；腰椎扫描时间：≤10秒。

3.4、全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等）。

3.5、精确激光定位灯。

3.6、对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%。

3.7、对于超出扫描范围的病人，具有扫描一侧后自动复制对侧的功能。

3.8、具备计算机辅助异常检测功能，可以帮助用户检测脊柱、股骨、前臂和全身扫描的异常性识别潜在的测量和/或分析和/或解剖错误。

第二部分：工作站和临床应用软件包

4、扫描部位及临床应用功能

4.1、正位腰椎扫描、评估。

4.2、单侧股骨扫描、评估。

4.3、双侧股骨自动扫描、评估。

4.4、前臂测量和分析。

4.5、高级髋关节评估功能：

4.5.1、自动髋关节中轴长度、颈干角、股骨颈及干皮质骨宽度测量评估。

4.5.2、自动股骨颈上部骨密度测量评估。

4.5.3、自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量。

4.5.4、自动髋关节强度指数。

4.6、全身骨密度扫描，并可进行四肢、躯干等部位的单独分析测量。

4.7、全身扫描具备多种扫描模式：全身、去除头部、去除头部和小腿。

4.8、可进行全身肌肉/脂肪成分分析，具备中国人体成分参考数据库，并在CFDA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。

4.9、WHO体重指数评估。

4.10、自动腹臀区域脂肪分析，腹臀脂肪比。

4.11、内脏脂肪组织分析，可以定量检测分析腹部内脏脂肪组织、皮下脂肪的质量、面积和体积（提供软件界面截图） 。

4.12、肌少症功能，提供单独的肌少症分析界面，提供不同肌少症工作小组的定义公式，也可自定义肌少症公式（提供软件界面截图） 。

4.13、提供独立的内脏脂肪报告和肌少症报告（提供报告模板）。

4.14、提供体成分（骨骼、肌肉、脂肪）彩色分布图谱，以及脂肪分布图谱。

4.15、双能脊柱评估功能：

4.15.1、双能脊柱VFA椎体骨折评估，评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度。

4.15.2、双能脊柱几何学评估，计算出椎体侧弯科布角角度（提供报告模板） 。

4.15.3、提供的影像均为骨骼剪影图，需去除软组织图像。

4.15.4、侧位腰椎骨密度扫描、评估。

4.16、儿科软件，用于儿童骨密度扫描、评估（含脊柱、股骨、全身）及儿童身体成分分析。

4.17、人工髋关节置换后的自动扫描、评估，人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个。

4.18、人工膝关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估。

4.19、AFF非典型股骨骨折功能，可自定义AFF诊断阈值。

4.20、手部测量和分析。

4.21、一键多扫，一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨及全身四个部位扫描检测功能（提供软件界面截图） 。

4.22、具备LSC最小有意义变化值辅助计算工具。

4.23、针对各部位扫描后分析的数据可自定义公式、阈值和趋势分析。

5、临床应用软件包

5.1、运行环境：预装中文WINDOWS操作系统。

5.2、骨密度计算软件包。

5.3、NHANES III参照数据库。

5.4、中国人数据库：数据库由国内机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000（请提供软件界面截图以及国内外期刊发表文章证明） 。

5.5、自动确定骨边缘软件。

5.6、与前一次扫描结果对比分析。

5.7、异常骨密度区域或金属自动排除软件。

5.8、屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性

）。

5.9、体重/种族差异校正软件。

5.10、T值和Z值分析软件。

5.11、检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析）。

5.12、检测结果趋势分析软件。

5.13、多部位集成报告软件→多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估。

5.14、自动化报告编辑书写软件。

5.15、DICOM协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印）。

5.16、HL7协议接口。

6、放射剂量

6.1、脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.15mGy。

6.2、全身扫描放射剂量：≤3μGy。

6.3、操作者散射剂量：距扫描床130cm处外溢剂量≤5.3μSv/Hr。

7、计算机系统

7.1、图文工作站：

7.1.1	、CPU类型：≥Intel® Core™ i3，Windows10操作系统。 7.1.2、内存：≥8GB。

7.1.3、硬盘：≥1TB。

7.2、图文输出屏：≥23英寸。

7.3、图文输出工作站。

8、校准系统

8.1、自动质控测试程序。

8.2、自动质控趋势分析。

8.3、质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供六点校准软件界面截图及质控模块检测报告。）。

9、设备需求

9.1、进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；

9.2、整机保修至少3年。

超声波清洗机技术参数

- 超声波清洗机主要用于对污染手术器械的手工清洗。主要参数符合YY/T1309-2016《清洗消毒器 超声清洗的要求和试验》。

- 因是替换旧设备，新设备结构要求：落地式，宽度要小于850cm。

- 加热方式：电加热，30℃～80℃可调  ；

- 超声频率：多频，可设置2-3种超声清洗频率

- 控制方式：触摸面板操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能

- 液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

- 所配软件为最新版本，并包含已经发布的全部技术功能；

- 厂家提供定期性能检测服务。

- 进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；

- 整机保修至少3年。

低温等离子生物阅读器技术参数

- 适用于过氧化氢低温等离子体灭菌的生物指示剂培养

- 开始培养至生物培养出结果≤0.5小时。

- 具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

- 至少含有10个培养孔

- 操作系统为中文系统，配有触摸屏操作。

- 可选配打印机，培养结果支持自动打印

- 培养结束自动打印培养信息，可自动存储10000条以上培养记录，可对存储的记录打印，存储不足时报警提示。

- 培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕自动显示阳性结果、阴性结果。

- 配有与机身一体的遮光罩，减少外界光源影响

- 可免费提供定期的阅读器检测服务

- 出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

- 保修要求是厂家保修,至少三年。

眼科超声清洗机技术参数

- 超声波清洗机主要用于眼科等精细器械的手工清洗。其主要参数符合YY/T1309-2016《清洗消毒器 超声清洗的要求和试验》。

- 设备结构要求：台式，容积≥30L。

- 加热方式：电加热，30℃～80℃可调  ；

- 超声频率：多频，可设置80kHz/100kHz超声清洗频率

- 控制方式：触摸面板操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能

- 液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

- 所配软件为最新版本，并包含已经发布的全部技术功能；

- 厂家提供定期性能检测服务。

9、进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；

10、整机保修至少3年。