便携式超声诊断仪技术参数

- 主体配置：

主机，台车，线阵、凸阵、相控阵探头。

二、主要技术参数：

- ≥15英寸无缝纯平投射式电容屏，电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。

- 内置≥3个探头接口，可同时激活，同时主机内置锂电池，保证脱离台车也可单独使用。

- 屏幕分辨率≥1920*1080，≥4个USB3.0接口。

- 多倍波束合成、二维灰阶模式、组织谐波成像模式、宽带频移谐波。

- 组织特异性成像、频率复合成像、空间复合成像、斑点抑制成像，彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）。

- 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒成像。支持全屏放大，≥2档可调，回波增强技术，实时双幅对比成像。自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体。

- 具备智能追踪探头信息功能，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯，有助于院感控制。

- 固态硬盘≥256GB，支持自动锁屏功能。

- 二维灰阶模式，数字化声束形成器，数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。

10.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理。

11.扫描线：每帧线密度≥512超声线。发射声束聚焦：发射≥8段。

12.最大扫描深度≥310mm，最大帧率：≥960帧/秒，增益调节：B/M/D可独立调节；TGC：≥6段。

13.二维灰阶：≥256。

14.频谱多普勒：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。零位移动：≥6级 ，最小速度: ≤0.5mm /s。

15.彩色多普勒：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等，显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW，B/Color双幅实时显示，扫描帧率最大帧频≥340帧/秒。

16.测量和分析：常规测量可升级支持AUTO GA自动胃窦测量软件，自动识别胃窦特征，同时自动包络胃窦切面，提供面积及趋势测量图。多普勒测量及分析。

17.全科测量包，自动生成报告。心脏功能专用测量及分析。可升级支持Smart Bladder自动膀胱测量，自动获取膀胱径线，计算膀胱容积，用于膀胱容量及残余尿量测定。

18.探头频率：线阵探头频率范围: 3-10.5MHz；凸阵探头频率范围：1.3-5.6 MHz ，相控阵探头频率范围：1.5-4.5MHz。

19.线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能。

20.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头。

三、设备要求：

1.出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

2.保修要求是厂家保修,至少五年。

多功能麻醉机技术参数

一、工作条件及基本配件

1.工作环境，温度：10℃-40℃，湿度：15%-95%。

2.电源：220V-240V，50/60Hz。

3.标配锂电子(非铅酸)后备电池，支持1块电池使用时间≥90分钟,2块电池使用时间≥200分钟。

4.接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能,1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个SB接口等。

5.机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉,标配有中央刹车系统，非独立脚轮删除，方便主机固定。

6.适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

7.标配4个附属输出电源接口。

8.具有独立的LED报警指示灯。

9.非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。

10.用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

二、气源

1.标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源。

2.具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。

3.快速充氧范围：25-75 l/min。

三、流量计

1.电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围：0L/min～10L/min。

2.电子流量计配备屏幕数字显示和虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

3.具备备用流量计（总流量计）。

4.具有辅助流量计，用于辅助吸氧。

四、挥发罐

1.标配单麻醉罐位。

2.标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿。同时可选配同品牌地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用。

五、呼吸回路

1.回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。

2.回路整体可旋转≥30°,以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。

3.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。

4.二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要。

5.内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。

6.流量传感器监测频率为1000次/秒。

7.低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。

8.可选配共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放

式回路，如Bain回路、T管等。也可不选ACGO，以防止误操作。

9.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病

人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

10.标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需

关停机械通气，可方便直接更换。

11.具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，

并报警提示。

12.标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作。

13.呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。

六、呼吸机

1.气动电控呼吸机，全中文操作和显示。

2.提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式，压力控制容量保证通气

（PCV-VG）以及PS模式。

3.容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml。

4.吸气压力设置范围：5-70cmH2O。

5.支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O。

6.呼吸频率：4-100次/分钟。

7.吸呼比：4:1到1:6。

8.压力限制范围：10-100cmH2O。

9.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30cmH2O。

10.吸气暂停：OFF，5%-60%。

11.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。

12.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补

偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气

量和设置潮气量的误差。

13.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动。

七、数字和波形监测

1.具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。

2.主机内置触摸显示屏，非主机外展屏幕，不易影响其他设备使用，屏幕尺寸≥9英寸，可同屏显示波形和呼吸环图。

3.支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图。

4.电容触摸屏,支持手势操作。

5.内置≥3槽位插件槽,可直接热插拔插件。

6.插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。

7.可配备插件：AG麻醉气体模块、BIS（BISx4）监测、EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。

8.可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压、气道阻力、

顺应性；麻醉气体分析、呼吸环（P-V，P-F，V-F）监测；可选配氧电池法吸入

氧浓度监测、BIS（BISx4）监测。

- 同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，

可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。

10.潮气量监测范围:0-3000ml。

11.分钟通气量监测范围：0-100L/min。

八、设备要求：

1.出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

2.保修要求是厂家保修，至少五年。

高频电刀技术参数

- 适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。

- 输出功率≥300W，输出频率≥434KHz。

- 输出特性：浮地式（隔离式）输出，CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电。

- 采用智能组织感知技术，具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。

- 显示屏:≥5英寸的液晶触摸屏，模式、功率的调节均可通过触摸屏调节。

- 具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能。

- 维修记录信息可以导出，可以记录使用激发信息，方便教学及科研及追溯。

- 具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险。

- 监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA。当监测到接触电阻较初始电阻增大40%时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。

10.单极切割模式≥3种；单极凝血模式≥5种。

11.单极智能模式:将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果。

12.具备同品牌三按钮刀笔，配合主机启动单极智能模式。器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出。

13.具备双路电凝功能,可同时启动两支单极手术器械，功率互不干扰。尤其适用于需要两个医生同时操作电刀的手术中使用。

14.普通双极模式≥6种。

15.演示模式：具备演示模式功能，无负极板时可工作，方便教学或检修。

16.心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。

17.具备以太网接口：对设备执行维修操作。USB连接口：对设备进行维修操作。

18.后面板对应有独立的三个脚踏接口，≥2个单极脚控开关接口，1个双极脚控开关接口。

19.有效使用年限≥10年。

20.出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

21.保修要求是厂家保修，至少三年。

灌注泵技术参数

1.安全分类I类BF型。

2.电源220V 50Hz。

3.额定功率≤150VA。

4.微电脑数码管显示。

5.压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～400mmHg。

6.流量可以根据需要调节设定，流量设定范围0.1～1.0 L/min。

7.可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）。

8.管路可高温高压和低温等离子消毒。

9.采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

10.运行方式连续运行且噪声≤80dB(A)。

11.出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

12.保修要求是厂家保修，至少三年。

手术器械台参数

1.尺寸：600×400×900～1250mm

2.规格：单杆升降、插入式、气动升降,板材厚度≥1.0mm

3.材质：主体为国标SUS304不锈钢

4.不锈钢电抛光，表面质感佳，耐磨性及耐腐蚀性：

①温度试验24小时，无明显锈蚀现象

②中性盐雾实验24小时，无明显锈蚀现象

③硫酸铜实验，无明显的铜色沉积或铜色斑点

④水浸泡试验，无明显锈蚀现象

5.升降机构疲劳测试：桌子升到最高位置和最低位置整个过程为一个循环，重复循环≥40000次

6.万向轮：φ75全 ABS 外罩双轴承，轮面pu材质，防锈防卷发静音

7.出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

8.保修是要求是厂家保修，至少三年。