迈瑞监护仪维保技术参数

- 本期拟保修监护仪共164台，其中127台监护仪已过质保期（截至2025年5月28日），37台将于今日至2026年1月陆续出保。

- 投保方需提供《耗材及易损件报价表》，保修期内承保方需为院方免费提供保费等值的原厂易损件或相应的原厂耗材（全新且在效期内）。

- 保方需保证投保设备维保期内运行正常，随时提供技术支持，保修期内产生的任何维修或配件费用不再另收。

- 保修期内，在保设备故障时，保方需在1小时内予以响应，24小时内抵达现场，不可抗力因素情况下除外。

- 设备需寄出维修时，院方在与保方沟通故障现象后协助寄出，快递费、保险费等均由保方支付，如在途中损坏，责任保方负责。

- 保方来院维修设备前须与院方医学装备科取得联系并在院方相关人员在场情况下完成维修工作，完成后院方签字确认方能离开。

- 保方所供设备维保配件均需为原厂全新产品，符合国家有关标准、制造标准及合同技术标准等要求。

- 保修期内需保证在保设备开机率不低于95%，低于一个点所有设备保修期顺延10日。

- 维保期内，每年保方对所保设备至少提供一次二级及以上维护保养，维护保养后出具相关资料并作为尾款结清佐证之一。

- 维保期内，每年至少来院做一次临床使用和维护保养注意事项培训，如院方有其他相关培训需求，保方需及时安排落实，且院方不另外支出费用。

- 积极配合院方对保内设备开展的计量、质控工作，及时对不合格设备予以调试维修。

- 如遇其他条款中未提及的问题，双方友好商榷妥善解决，最终解释权归院方所有。

冷冻切片机技术参数

1、具备2个独立压缩机制冷，样本头具有单独制冷功能，制冷效率高 ，机箱体及样本头温度可调，最低温度低于-30℃；

2、冷冻位点，大于10个冷冻位点；

3、自动除霜功能，可设定时间点自动除霜，也可以手动除霜功能；

4、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单，出保后人工费≤400元/每次，产生配件免收人工费用，配件价格≤8折；

5、国产设备来院时间距生产日期不超过3个月，进口设备不超过6个月；

6、使用期限不低于6年。

血滤机技术参数

1、接受进口设备，带血滤功能。

2、供电：交流，220V（±10%），频率：50－60Hz。

3、供水：供水压:1－3bar；供水温度：5－30℃。

4、后备电池：支持体外循环血路系统≥20分钟；具备断电状态保存功能。

5、透析液流量：300－700ml/min；任意可调。

6、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单，出保后人工费≤400元/每次，配件价格≤8折。如属于新型号设备，负责使用人员及相关工程师的培训学习。

7、维修开放，本院工程师可进行维修。

8、进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月。

血透机技术参数

1、接受进口设备。

2、供电：交流，220V（±10%），频率：50－60Hz。

3、供水：供水压:1－3bar；供水温度：5－30℃。

4、后备电池：支持体外循环血路系统≥20分钟；具备断电状态保存功能。

5、透析液流量：300－700ml/min；任意可调。

6、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单，出保后人工费≤400元/每次，配件价格≤8折。

7、如属于新型号设备，负责使用人员及相关工程师的培训学习。

8、维修开放，本院工程师可进行维修。

9、进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月。

10、使用期限至少10年。

等离子灌流系统技术参数

一、耳内镜等离子系统主机：

1、主机与刀头（电极）须同一个生产厂家；

2、适用范围：用手术中对人体组织进行切割、消融、凝固和止血；

3、匹配耳鼻喉科各种息肉、出血、炎症、增生肥大等的治疗：

3.1耳科：鼓膜打孔、耳内镜持续灌流手术等；

3.2头颈：颈部良、恶性肿物切除手术等；

3.3鼻科：翼管神经阻断术、经鼻颅底内镜手术等；

4、工作模式：具有消融切割、凝固止血两种模式；

5、工作频率：100KHz；

6、电源: AC220V，50Hz；

7、额定输出功率：≤330W（可实现多级分段功率输出）；

8、自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

9、安全可控：低温控制，创面无碳化，对周边组织损伤小；操作精确，消融作用在靶组织表面，离子作用范围小；创伤轻微，黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快；

10、故障报警提示功能，输出正常提示功能；

11、电源线长度：≥2.5 m；

12、脚踏开关控制切割消融和凝固止血，可选脚踏开关调节档位功能；

13、脚踏开关线缆长度：≥3.5m；

14、适配流量控制器，流量控制器可手动控制也可与主机联动，通过脚踏开关控制；

15、可适配电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品，所有一次性耗材必须在江苏省阳光采购平台内有对应编码。

二、灌注泵：

1、输入电压：DC 24V

2、输入功率：30W

3、最大流量：280ml/min，流量大小可调节

4、最大压强250kPA

5、具有转速调节旋钮，通过旋转旋钮调节流量大小

6、具有工作状态指示灯

7、具有两种工作模式可选：手动模式、联动模式

8、手动模式：手动控制蠕动泵开关，保持持续工作

9、联动模式：可通过等离子射频手术系统连接匹配进行联动控制，通过脚踏开关控制蠕动泵开启、关闭

10、蠕动泵管内径：≤7.9mm

11、用于配合开展耳内镜手术

三、其他：

1、原厂保修至少3年，保修期内至少每年提供原厂维护保养一次，附常用配件清单，出保后人工费≤400元/每次，产生配件免收人工费用，配件价格≤8折；

2、进口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；

3、使用期限不低于6年。

住院区和门急诊输液区无线覆盖服务项目

功能需求如下：

1、性能要求：安全稳定双频WiFi，一房一WIFI，共260个房（具体以实际安装数量为准），独立带宽保障（≥200M），无覆盖死角，使用高峰期间网速不受影响，稳定可靠。

2、安全要求：支持多种认证方式(一次一密)，符合公安部82号令要求，与全省公安平台对接，具备日志查询功能，日志可查询时间大于180天。

3、个性化要求：定制上网认证页面，满足医院个性化宣传需要;还可配合公安、消防等进行反诈、消防等知识宣传。

数据信息核价平台服务项目需求

为采购前期设备、耗材采购工作提供充分论证依据，更精准合理规划采购预算；加强市场价格调研，降低采购价格，为医院采购节省开支；提高配置参数调研效率和准确率，制定合理的设备招标参数。具体功能菜单如下：

价格查询：可以查询耗材、设备中标价格，数据来源明确且看到招标文件。

配置参数：匹配中标价格所对应的招标文件，详细展示设备的配置参数及合同。

标讯查询：可查询各大医院近几年来招标采购设备和耗材的公告信息，可以及时了解到医院采购产品的信息，以及具体采购情况。

手机端查询：必须满足手机端或微信公众号使用，方便医院随时可以查询。

相关查询：政策法规、产品资质、厂家资质、厂家查询、 供应商查询。

调研报告：根据医院需求提供市场调研报告（在服务期之内，不限制次数）。

定制服务：可以根据医疗机构的实际情况定制服务方案，服务期内免费升级系统。

人工服务：配备人工客服，为医院提供个性化信息数据解决方案，并提供相应的数据满足医院使用需求。

亚低温治疗仪技术参数

1、供电电源：ac.220V，50Hz；

2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA；

3、制冷量≥800W；

4、降温速度：空载降温速度每分钟不小于1℃；

5、噪声≤55dB(A)；

6、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃；

7、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃；

8、体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃；

9、水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃；

10、降温毯材料可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用；

11、降温毯：具备自锁快接装置；

12、具有复温功能；

13、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min；

14、可连续制冷/升温，自动控温；

15、四路输出，双路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作；

16、报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警；

17、LCD液晶独立显示；

18、环境温度：5℃～40℃；

19、出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

20、保修要求是厂家保修,至少五年。

# 脉冲空气波压力治疗仪技术参数

- 工作频率范围调节区间大

- 有安全保护，实时压力监测及报警功能

- 要有单独的脚部气囊，不需要脚部腿部一体式气囊

- 出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

- 保修要求是厂家保修，至少三年。

婴儿辐射保暖台技术参数

主体配置：

辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

主要技术参数：

1.独立的超温保护系统。

2.控温方式：预热、手控、肤温三种温度控制模式。

3.温度校正、肤温传感器脱落报警提示功能。

4.肤温控温范围：32℃～37.5℃;显示范围：5℃～65℃

控温精度：≤1℃      床面温度均匀性：≤3℃

5.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调：0°、30°、60°、90°

6.婴儿床四周有机玻璃档板可向下翻转或拆卸。

7.自检、故障报警提示功能。（断电、传感器、偏差、超温等）

8.计时功能：运行到50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示。

9.出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

10.保修要求是厂家保修，至少三年。

低速离心机技术参数

1、配有CGF、I-PRF、A-PRF专用程序，标准化操作；

2、金属转子及试管托槽，可重复高温消毒；

3、	时间、转速及离心腔显示屏，便于观察变速离心以及实现控温；

4、支持程序存储功能，避免重复输入节省调试时间；

5、口设备来院时间距生产日期不超过6个月，国产设备来院时间距生产日期不超过3个月；

6、保修至少3年。

# 空气压力治疗仪技术参数

1.工作频率范围调节区间大

2.有安全保护，实时压力监测及报警功能

3.气囊能够包裹小腿部

4.出厂日期国内的要求三个月以内，进口的要求半年以内。

5.保修要求是厂家保修，至少三年。