眼科超乳购置参数需求

- 1.超声乳化系统：

频率：26-28.8KHz

冲程：120um（100%能量下）

模式：连续超声  脉冲    冷超乳  (全自动超乳)

手柄：钛合金  6晶片

- 2.注/吸系统

泵类型：双泵系统模式

负压：0-600mmHg（5 mmHg步级，线性控制）

流量：0-50ml/min，1 ml/min步级

灌注模式：普通  连续灌注  智能I/A

回吐功能：可编程

管路和积液盒：可重复消毒，卡盒式，带压力传感器

- 3.前段玻切：

切速：≥1500次/分  单次  连续

控制：线性（气动，内置空气压缩泵，无需气源）

- 4.电凝：

频率：500kHz

能量：9W  50欧姆

控制：线性

5.保修期内至少每年提供原厂维护保养一次。

6.国产设备，来院时间距生产日期不超过3个月；进口设备，来院时间距生产日期不超过6个月；设备使用年限≥10年。 （提供设备铭牌证明）。

7.整机原厂保修至少5年。

血透室反渗水处理系统购置要求

- 双极反渗，设备产水符合YY0572-2015血液透析及治疗相关用水质量标准。

- 在进水温度5℃情况下，产水量可满足40个透析单元使用。（提供国家医疗器械检验机构出具的检验报告证明产水量）。

- 具有自动化学消毒功能，化学消毒全过程无需人工干预。

- 预处理系统：一套变频增压原水泵，一套多介质过滤器，两套活性碳过滤器，一套软化器过滤器；过滤器全部采用唯赛勃或滨特尔玻璃钢罐，采用弗莱克品牌铜制阀芯自动多路阀。

- 带有在线总氯监测系统。

- 反渗透高压水泵采用进口（丹麦）格兰富立式多级离心泵。反渗透膜采用进口（美国）陶氏或海德能8040型反渗透膜组件。

- 智能供水动态平衡系统：系统通过监测与计算，自动调整进水，使设备制水与进水维持平衡，消除水锤效应、大幅度提升设备稳定性。

- 纯水养护：停机后纯水填充整个系统，定时冲洗，防止微生物滋生。

- 无盲端膜壳：不锈钢材质膜压力容器，贴合反渗透膜组有效提高膜压力容器内水流速度。

- 纯水循环管路安装形成无死腔大循环。

- 由于水处理间限制，水处理机占地总面积不大于10.5m2，长度不大于6.7m，宽度不大于2.4m。

- 包含旧设备拆除，新设备安装调试，管路设计布置，以及在用旧水处理和安装后新水处理的化学消毒1次，如5年内搬新院区，提供免费移机（含管路等材料）及调试。

- 保修期内至少每年提供原厂维护保养一次。

- 不接受进口产品，设备到院时间距生产日期不超过3个月，设备使用年限≥10年。 （提供设备铭牌证明）。

- 整机原厂保修至少5年。

# 远程重症同质化一体化平台项目监理及检测项目需求

一、项目目标

为保障本项目所建设内容的系统功能稳定运行，参照质量检测相关国家标准，需要确认项目建设所用设备、系统性能、功能与谈判及响应文件、设计方案、合同、相关标准规范的符合程度，需对仪征市人民医院远程重症同质化一体化诊疗平台（重症一张网）硬件设备和软件项目开展监理及测评技术服务工作，检测报告作为项目竣工验收的依据，确保项目整体质量水平得到显著提升。

二、服务内容

1、监理、检测总体要求：依据仪征市人民医院远程重症同质化一体化诊疗平台（重症一张网）硬件设备和软件项目谈判及响应文件、建设方案、商务合同及项目开发过程文档资料，设计完善项目检测方案，并依据监理及测评技术服务方案及国家有关质量检测标准开展监理及测评服务工作，对项目实现的功能、性能等进行符合性验证，出具检测报告及监理报告。

2、被测对象：仪征市人民医院远程重症同质化一体化诊疗平台（重症一张网）硬件设备和软件项目。

三、检测监理服务要求

（一）软件检测内容

1、总体要求

通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对系统软件进行全面的质量检测，验证软件是否满足谈判文件所规定的软件质量特性要求，发现软件缺陷等，为软件产品质量的评价提供依据。依据的文件包括但不限于软件研发合同、软件需求规格说明、软件设计文档、初步设计文档、仪征市人民医院远程重症同质化一体化诊疗平台（重症一张网）硬件设备和软件项目谈判文件、响应文件、政府采购合同等。

2、软件测试内容要求

针对本次建设的软件平台系统按照用户文档集、功能性、性能效率、信息安全性、可靠性、兼容性、易用性、维护性、可移植性方面进行全面测试。

（1）用户文档集

文档审查内容应包括文档的完整性、完备性、正确性、一致性、易理解性、易学性、可操作性的检查和验证，尤其是软件文档与软件程序之间的一致性验证。

（2）功能测试

功能测试应按照业务需求严格对功能模块、业务流程、界面等进行全方位的测试，对本项目所有业务软件功能准确性、互操作性进行验证，确保业务功能符合实际业务运行需要，满足采购人要求。

①检查软件不应自相矛盾，并且不与产品说明和用户文档集矛盾。

②根据功能测试用例逐项测试，对用户文档集中所陈述的所有功能进行测试。

③检查业务流转、业务数据的正确性、完整性等。

（3）性能测试

性能测试应对应用软件的并发用户、响应时间、负载量、吞吐量、资源利用率、事务通过率等是否与用户文档集中的相应描述一致进行测试。

（4）信息安全性测试

检测产品或系统保护信息和数据的程度。主要考虑保密性、完整性、抗抵赖性、可核查性、真实性以及信息安全性的依从性。

验证软件能否防止对程序和数据的未授权访问；验证软件是否能识别对结构数据库或文件完整性产生损害的事件，且能阻止该事件，并通报给授权；软件能否按照信息安全要求，对访问权限进行管理；软件能否对保密数据进行保护，只允许授权用户访问。

（5）可靠性测试

测试各业务系统在各种条件下使用时，系统各功能操作应具有一定的可靠性。可靠性测试主要检测系统、产品或组件在指定条件下、指定时间内执行功能的程度。应包含成熟性、可用性、容错性、易恢复性、可靠性的依从性。

（6）兼容性测试

主要是检查软件在不同的软\硬件平台上是否可以正常的运行，共享相同的软硬件条件下，被测软件系统是否能够与其它软件系统正确交换信息，或执行其所需的功能，主要包括共存性和互操作性的测试。

（7）易用性测试

对本项目的所有应用系统进行易用性方面的测试，测试系统各功能操作是否易于理解和操作，软件的输入、操作方式是否便捷易用易学；检查软件以及软件执行过程中的界面、图形、文字、信息和标识是否易于理解和浏览，布局是否符合用户需求和常规使用习惯；检查并验证软件和相关标识、行业要求、双方合同在易用性方面的符合性。

（8）维护性测试

从易分析性、易改变性、稳定性、易测试性验证软件。测试是否有可被修改的能力，修改可能包括纠正、改进或软件对环境、需求和功能规格说明变化的适应；验证软件具有的缺陷与失效原因诊断、修改、错误排除等方面的能力以及可扩展能力。

（9）可移植性测试

可移植性检测，验证系统移植到特定的运行环境中的难易程度，包括第一次建立或从现有环境上移植到另一个环境。在整个项目的开发周期内已经考虑可移植性，在不同的设计阶段采用的接口符合业界标准，也大大的提高项目自身的可移植性。从检验检测层面而言，可移植性测试重点关注不同的接口是否标准化定义。

3、提交成果物要求

成交人应依据仪征市人民医院远程重症同质化一体化诊疗平台（重症一张网）硬件设备和软件项目建设要求及国家有关软件质量检测标准，认真分析各系统软件构成及相互间的关系，制定科学严谨的测试规范，对软件的功能、性能、可靠性、易用性、可维护性、安全性及文档质量等进行全面检测。成交人提交的书面材料中应包含但不限于以下成果物内容：

（1）测试方案计划

依据采购单位系统建设要求及国家有关软件质量检测标准，制订切实可行的测试方案计划。

（2）测试报告

依据本项目的建设目标及国家相关软件质量检测标准，认真执行测试方案，形成符合国家相关标准的软件测试报告。

（3）缺陷报告

成交人应对测试过程中发现的各类问题进行详细记录，并最终形成完整的项目缺陷报告。

（二）监理服务要求

1、总体要求

监理单位要按照项目建设目标和要求，遵循国家和本省信息工程建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和采购人需求，对项目的各个层面进行管理和控制协调。监理单位要求对项目的应用软件的需求调研、开发、集成、试运行及培训的质量、进度等进行控制。同时，还要对项目合同的执行、项目开发信息文档等进行管理，对所涉及的知识领域提供咨询等工作，实现“按期保质、安全高效”的工作目标。

2、服务范围

（1）设计文件图纸和采购人与承建单位签订的合同文件规定的全部内容和采购人同意增加的或变更的项目内容。

（2）对监理范围内的工程，在施工阶段对其工程质量、工期、投资实施动态目标控制，做好合同管理，协调好与本项目有关建设各方的关系，努力提高工程管理水平，使施工监理工作法制化、规范化、程序化、标准化。

（3）相关法律规范中规定的全部职责范围和工程建设监理合同中约定的监理工作范围内的监理业务。

3、监理服务依据

GB/T 19668.1-2014-信息技术服务监理-第1部分：总则；

GB/T 19668.2-2017-信息技术服务监理-第2部分：基础设施工程监理规范；

GB/T 19668.3-2017-信息技术服务监理-第3部分：运行维护监理规范；

GB/T 19668.4-2017-信息技术服务监理-第4部分：信息安全监理规范；

GB/T 19668.5-2018-信息技术服务监理-第5部分：软件工程监理规范；

GB/T 19668.6-2019-信息技术服务监理-第6部分：应用系统数据中心工程监理规范；

在项目实施过程中，若涉及新标准的，则以最新标准为准。

4、监理服务内容

（1）建立监理工作目标、职责和流程。结合采购人项目建设实际，对涉及本项目的管理制度、办法以及流程等提供前期咨询和监理工作。

（2）完成项目实施的现场监理工作。落实项目管控涉及的各项工作，从质量、进度、投资、变更等方面进行把控，保证建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性，使工程建设体现节约、实用和高效的要求。

（3）针对监理工作中发现的问题，及时提出建议、解决的方法和措施。

（4）完成本项目验收和重要里程碑涉及的各项工作，包括各类会议组织、文档编制、资料印刷、档案整理等，并对工程相关制度、流程和管理办法开展培训。

（5）加强合同信息管理，协调处理相关问题，对工程合同的执行进行管理，协助采购人开展文档管理工作，保障项目验收与工程验收中档案部分通过审查。

（6）制定监理工作计划，按计划完成各阶段的监理工作，协助采购人完成工程竣工验收。

（7）根据项目实施的要求及各系统项目的特点,我们把监理工作分为如下阶段:工程启动阶段、工程实施阶段、工程验收阶段。

（8）信息化项目实施阶段监理工作内容围绕“四控三管一协调”开展，其中：

（9）“四控”包括：信息系统工程质量控制、信息系统工程进度控制、信息系统工程投资控制、信息系统工程变更控制；

（10）“三管”包括：信息系统工程合同管理、信息系统工程信息管理、信息系统工程安全管理；

（11）“一协调”包括：在信息系统工程实施过程中协调有关单位及人员间的工作关系。

6、监理工作实施

在国家相关标准和规定指导下，对本项目的建设进行质量、进度、投资、安全的控制，参与知识产权管理、变更管理、信息管理和合同管理，组织协调、并提供相应的咨询服务。

项目质量控制

（1）审查并确认本项目成交单位的响应文件、合同及实施方案；

（2）在技术上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为采购人提供建议；

（3）当项目目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督本系统实施单位尽快采取整改措施。

（4）协助制定验收大纲；

（5）对软件项目的安装调试及总体实施效果与采购人共同验收；

（6）与采购人共同组织项目的总体验收。

项目进度控制

（1）审核项目的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标的实现；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求实施单位对进度计划按项目实施进度要求进行动态调整，确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（3）当目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督系统各项目承建方尽快采取整改措施。

（4）每周必须向采购人通报项目进展情况及项目实施过程中所遇到的问题；

投资控制

（1）通过对项目实施中的方案及设计优化，对项目建设不可预见费的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内尽可能节省经费；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将支付合同款项进度与质量进度相结合，严格履行合同严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量；

（3）根据合同约定，审核供应商的支付资金申请；

（4）协助违约及索赔核查。

变更管理

（1）对项目建设过程中所发生的项目变更进行审核、确认，并提交采购人确认；

（2）作好变更文档的管理工作。

合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保供应商按时履约；

（2）对合同工期的延误进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认。

信息管理

(1)在项目实施过程中做好监理日记及备忘录等；

(2)做好双方合同、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的文档管理；

(3)做好项目协调会、技术专题会的会议纪要工作，并监督会议有关事项的执行。

安全管理：

保证项目实施过程中各项安全措施的实施，包括项目建设中的网络信息安全等方面。

知识产权的管理

(1)负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用；

(2)负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

项目的协调和组织

(1)确定承建单位的工作范围和职责；建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

(2)接受委托，负责协调项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

(3)通过必要的会议制度实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会等。

四、项目团队要求

1、为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目应建立一个完善和稳定的项目团队和管理机构。设立总监理工程师、总监理工程师代表各1名，同时需提供本次项目团队成员，团队成员至少4名（不含总监理工程师和总监理工程师代表）。

2、成交供应商在响应文件中提供的项目团队，为供应商向采购人的正式承诺，供应商对于项目团队要做任何变更，必须征得采购人书面同意。

3、任何项目成员发生变动(包括但不限于离项、在项目内职责变更等）成交供应商必须提供具备拟变动人员同等资历和能力的接替候选人，以及完备的工作交接措施，书面申请提交至采购人。在采购人书面正式认可后，成交供应商方可进行人员变更。

党建系统功能列项

系统需支持PC端、微信小程序或手机端app、可视化大屏终端。

一、党建功能模块需求

1、数据中心：实现党组织的互联网架构化管理，方便各级党组织对下级党组织进行管理，了解下级党组织的情况。支持数据的录入、更改和导出等功能。

2、常规工作：支持三会一课、通知通告、学习宣教、个人自学等日常工作的线上开展。

3、终端分析：支持组织状况统计、党员状况统计、积分统计、会议统计、各支部活动开展情况统计等功能。

4、信息共享：要求PC短与移动端数据交换共享。

二、医德医风模块需求

系统功能需包括医德医风教育、个人医德档案管理、年度医德医风考评等，实现医务人员教育学习、行医规范、投诉处罚、荣誉表扬等涉及个人医德医风行为项目能实时记录、考核、查询、统计，使医院的医德医风管理人员从繁重的纸面工作中解脱出来，具有“永久建档、量化考核、自动统计、实时查阅、随时导出”等功能特点。

1、医德医风教育模块：医德医风教育内容实时推送给每位医务人员线上学习，行风管理部门可以查询未及时完成学习的人员名单，并发送提醒。

2、个人医德档案管理模块：科室指定管理人员日常可以在对应的医德项目中填报、上传本科室人员的医德医风事件及佐证材料，先由科室管理人员进行审核、评分，再提交给行风管理人员进行审核评分，系统根据审核后医德档案中的事件记录对应的加减分值，可自动计算出被考评人的医德评分情况。

3、年度医德医风考评模块：年底每位医务人员自行提交考评申请，并填写自已的个人评价，系统同时会根据医德档案中的记录自动计算出每项考评指标的医德档案得分，在流程的引导下，科室、医院考评组分二级对每个医务人员分别进行医德医风评价、给出相应评价分数和意见，最终考评完成后生成每个医务人员的医德医风电子考评表，并能支持导出打印。（医德医风考评表见附件1）

附件1

仪征市人民医院医务人员医德医风考评表

（20    年度）

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 室 |  |  |  | 岗 位 |  | 文化程度 |  |  |
| 职 称 |  |  |  | 职 务 |  | 政治面貌 |  |  |
| 项 目 |  | 分值 | 考 评 内 容 |  |  |  |  | 得分 |
| 恪尽职守为民服务 |  | 15分 | ①加强政治理论和职业道德学习，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”新时代医疗卫生职业精神，全心全意为人民服务。②着装整齐、举止端庄，服务用语文明规范，坚守岗位，尽职尽责，不迟到、不早退。③对待患者一视同仁、做到“四心”，尊重患者知情权、同意权、选择权和隐私权，保守医密。 |  |  |  |  |  |
| 遵纪守法廉洁行医 |  | 15分 | ①严格遵守国家法律法规、严格执行各项医疗、护理工作制度，坚持依法执业。②严格遵守医疗卫生行业“九项准则”规定。③不开具虚假医学证明，不隐匿、伪造或违反规定涂改、销毁医学文书及有关资料。④不违反规定外出行医，不违反规定鉴定胎儿性别。 |  |  |  |  |  |
| 严格执业践行承诺 |  | 15分 | ①熟悉医疗行业服务承诺，严格执行诊疗规范、用药指南，规范使用医保基金，坚持“三合理”。②切实履行个人职责，服从科室、医院工作安排。③严格执行医疗服务收费政策。 |  |  |  |  |  |
| 安全至上质量服务 |  | 15分 | ①认真落实十八项核心制度，及时查房巡视，重视医疗安全，有效防范医疗纠纷。②规范、及时、准确、完整书写病历资料，加强医患沟通。③增强责任意识，防范医疗差错、医疗事故的发生。 |  |  |  |  |  |
| 精益求精创新服务 |  | 10分 | ①严谨求实，钻研业务技术，学习新知识、新技术。②服从安排完成进修、规培任务，积极参加科室、医院业务培训，提高服务能力及水平。 |  |  |  |  |  |
| 团结协作 热心公益 |  | 10分 | ①顾全大局、团结协作，同事间相互尊重、配合，增强团队意识，自觉维护医院集体荣誉。②服从参加上级安排的指令性医疗任务。 ③积极参加志愿者活动。 |  |  |  |  |  |
| 加分项 |  | 最多 20分 | ①参加一线抗疫、救灾、援外等加5分。② 院内表彰加3分，县、市级加5分，省级加10分，国家级加15分。③收到表扬信或锦旗加5分（多人的各加2分），电话或口头表扬有记录者加2分；拒收红包、回扣，有记录者加5分。④开展新技术，填补院内空白者加5分；填补省、市空白的加10分。⑤获市级科技成果奖者加5分，省级奖加10分；核心期刊论文或译文加5分。⑥有登记依据的见义勇为、拾金不昧等好人好事加5分。⑦先进典型正面事迹在省、市新闻媒体报道的，个人加10分；集体内相关个人各加2分。⑧在工作岗位上无端受到病人及家属谩骂 、殴打仍忍辱负重，继续履行职责的加5分。 |  |  |  |  |  |