# 电子支气管内窥镜技术参数

- 诊断功能：

- 病灶识别：支持窄带成像（NBI）、荧光技术识别早期癌变及黏膜微血管变化

- 活检与灌洗：可通过钳道进行组织取样、肺泡灌洗及病原体检测

- 出血定位：针对不明原因咯血快速定位出血点

- 外周疾病的诊断：兼容超声探头，以及专用的活检钳、细胞刷和吸引活检针，可配置虚拟导航软件针对肺外周区域进行取样

- 治疗功能

- 气道清理：吸引分泌物、清除异物（如食物残渣、血块）

- 局部给药：直接向病灶注射药物或止血剂

- 介入治疗：支持球囊扩张、支架置入、射频消融等操作

- 宽广的弯曲角度有助于插入肺上叶支气管，并在插入内镜诊疗附件的情况下实现更大的弯曲角度，同时适用于儿童患者

- 先端部外径：4.2mm

- 软性部外径：4.1mm

- 钳子管道直径：不低于2.0mm

- 图像处理：支持电子放大、红蓝伪彩图、轮廓强调功能

- 输出接口：高清接口

- 病例库系统：便携式存储卡

- 进口设备要求出厂日期在半年以内，国产设备在三个月以内，且厂家保修至少三年。

# 血管内超声诊断仪技术参数

- 超声诊断平台，支持40MHZ或60MHZ机械旋转式超声导管

- 移动推车式

- 内置高速机械存储硬盘不小于1T

- 显示器不小于19英寸，1280*1024高分辨率专业医学显示器

- 显像处理器i7  3.6GHZ 以上

- 专业热敏黑白打印机

- 驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，自动回撤模式下，速度响应三档以上，可选档速

- 自动回撤和手动回撤采集数不低于7800帧图像

- 可提供图像直接以Windows兼容的AVI视频输出格式及PNG或者JPG格式的静态图片

- 与院方HIS系统及PACS系统实现互联互通

- 具有图像动态回顾功能，反复播放图像，具有自动化血管壁和血管内腔测量计算软件

- 具有双图功能、书签添加功能、自动书签距离测量功能

- 具备图像降噪选择模式

- 长轴标尺：长轴图像下显示距离标尺，以便于测量

- 进口设备要求出厂日期在半年以内，国产设备在三个月以内，且厂家保修至少三年。

# 纤维胆道镜技术参数

- 光学参数：

- 视场角：80°

- 景深：3-50mm

- 结构参数

- 插入管外径：5.3mm

- 钳道孔直径：2.2mm

- 弯曲角度：上130°、下90°

- 工作长度：380mm

- 27寸液晶显示屏，像素：1920*1080（1080p）

- 光学适配器各种型号可选，支持定焦和变焦，可低温等离子或浸泡灭菌

- 具有图像冻结、电子变焦、10倍电子放大、录像文件回放、保存图片查看和系统配置

- 图像设置：亮度、白平衡边缘亮度补偿等

- 手柄4个遥控按键，可通过手柄调节主机参数，也可根据临床需求自定义编辑

- 支持3G-SDI、DVI-D等视频输出接口

- 支持U盘通信接口RS-232*1

- 日期时间设置支持，系统语言中文、英文

- 摄像头IPX8防水性能，可低温等离子、浸泡、环氧乙烷消毒

- LED冷光源（YG-L802），亮度0-100连续可调

- 配备多功能台车

- 进口设备要求出厂日期在半年以内，国产设备在三个月以内，且厂家保修至少三年。

# ACT检测仪技术参数

- 测量参数：同一平台可完成ACT、NA、K、CL、iCa、Lac、Crea、BUN/UREA、PH、PC02、PO2、TC02、Hct、BNP等参数测定

- 样本类型：人全血样本，血气电解质生化测试卡片可使用新鲜的动脉全血、静脉全血、毛细血管全血

- 测试样本需求量：不同卡片测试样本需求量有所不同，最多不超过95μl

- 测量时间：ACT检测项目50-1000秒

- 定标：一年两次升级软件更新定标曲线，卡片定标液单点定标

- 消耗品：除一次性测试卡片外无需其他消耗品

- 质控方式：每张卡片自带定标液、内部电子模拟器检测、外部电子模拟器检测、液体质控（高、中、低三级质控液）

- 存储检测数据数量：5000组

- 主要配置：血液分析仪主机、数据下载器/充电器底座、电池组、模拟校准器、打印机

- 进口设备要求出厂日期在半年以内，国产设备在三个月以内，且厂家保修至少三年。