**附件1：**

**仪征市人民医院神经外科手术头架设备采购项目需求**

**一、采购清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 神经外科手术头架 | 1 | 套 |

1. **技术参数：**

**（一）、主要技术要求：**

★1、头部固定系统能够根据手术需要对患者头部进行安全固定，起到对头部和颈部的机械支撑作用，可满足患者俯卧位、仰卧位、侧卧位以及坐位等手术体位的需求，提供用户手册、产品说明书等文件证明。

2、头部固定系统主体采用铝合金材质。

3、头钉插孔数量≤3个。

4、头夹须采用U型结构设计，内侧弧形无锐角，保证内应力均匀。

★5、头夹垂直工作深度＞155mm，提供用户手册、产品说明书等文件证明。

★6、头夹工作宽度范围85mm-215mm，提供用户手册、产品说明书等文件文件证明。

★7、提供旋转螺丝调节夹紧压力，压力范围：0-360N和0-80Lbs，提供用户手册、产品说明书等文件文件证明。

★8、快速导航连接口数量不少于2个，分别内置在头夹两侧，提供用户手册、产品说明书等文件文件证明。

★9、快速导轨长度＞110mm，数量不少于2个，分别内置在头夹两侧，提供用户手册、产品说明书等文件文件证明。

10、万向轴旋转角度不低于360°。

11、底座插杆内置隔离层，保持与手术床绝缘。

12、底座宽度调节最大范围不低于245mm。

13、头钉与头钉插孔匹配，钉尖锐利，钉身带有O型圈起到防滑作用。

14、提供成人头钉,可重复消毒灭菌使用。

15、成人头钉数量≥3枚,依据国家药监总局关于发布医疗器械分类目录公告规定，头钉管理类别为II类，须提供头钉二类医疗注册证，原件备查。

**（二）、设备配置：**

头夹\*1件，通用万向轴\*1件，通用可调节底座\*1件，可重复用成人头钉\*3枚，马蹄形头托\*1件

**（三）、售后服务：**

保修期：设备质保5年，质保期内免费提供（人为损坏及头托的啫喱垫除外）所需维修备件。